Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. wyposażenia umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw: Wyparka z pompą próżniową i kontrolerem – 1 szt. Parametry techniczne wyparki: - Zwarte gabaryty zajmujące małą przestrzeń roboczą - Zasilanie 220 - 240 VAC ± 10% 50/60Hz - Zużycie energii 1500W - Moc grzejna 1300W - Klasa bezpieczeństwa IP21 - Dokładność nastawy temperatury ± 1 °C - Łaźnia wodno-olejowa dla kolb destylacyjnych o pojemności do 5L, z cyfrowym odczytem i regulacją temperatury w zakresie odpowiednio +200C do +2200C. - Zintegrowany z łaźnią wyświetlacz cyfrowy pokazujący wartość temperatury zadanej i aktualnej, prędkość obrotową kolby destylacyjnej oraz pozycję automatycznego podnośnika (windy). | tak/ nie* …….** |
|  | - Automatyczne podnoszenie i opuszczanie układu destylacyjnego. - Stały monitoring wszystkich parametrów procesu dzięki kontrolerowi (kontroler I-300 w zestawie: Łatwa integracja z niniejszą wyparką, Precyzyjne synchronizuje procesy dzięki centralnej kontroli pracy wyparki, łaźni, pompy próżniowej i chillera, czujnik piany ). - Centralnie sterowana pompa próżniowa (pompa próżniowa V-300 w zestawie: pompa z odporną chemicznie membraną PTFE, próżnia końcowa: 5 mbar ± 2 mbar, wydajność: 1,8 m3/h) - Kontrola procesu dzięki precyzyjnej regulacji próżni. - Regulacja prędkości obrotów kolby destylacyjnej ergonomicznie umieszczonym pokrętłem na wyparce. Możliwość zaprogramowania zmiany kierunku obrotów kolby (prawo-lewo) z poziomu użytego kontrolera. - System Combi-Clip z mechanizmem zatrzaskowym, pozwalającym na założenie kolby destylacyjnej jedną ręką. - Budowa modułowa, proste dobieranie konfiguracji użytkowej. - Możliwość natychmiastowego powiadomienia na urządzenie mobilne typu smartfon o wszystkich parametrach trwającego procesu (przy użyciu kontrolera I- 300) - Stabilne parametry zapewniające powtarzalne wyniki |  |
| 2. | MiniChiller do chłodzenia w układzie zamkniętym do wyparek – 1 szt. Parametry techniczne: Moc chłodzenia: 0.28kW Min temp: -5°C Max temp: 40°C Pompowanie: 14l/min Ciśnienie: 0.25bar Stabilność temperatury: 1+/- °C Pojemność: 2l | tak/ nie* …….** |
| 3. | Kolba odbieralnikowa 3000 ml (P+G): Wykonana ze szkła borokrzemowego, kształt okrągłodenny | tak/ nie* …….** |
| 4. | Kolba destylacyjna 5000 ml: Wykonana ze szkła borokrzemowego, kształt okrągłodenny | tak/ nie* …….** |

...................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2021  r.