Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów sprzętów

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętów umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętów.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętów

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 1 |  |  |
| 1 | Aparat USG - 1 zestaw Aparat przenośny Masa aparatu (z akumulatorem): max 6 kg Dedykowana walizka kółkach do bezpiecznego transportu aparatu z możliwością noszenia także jako plecak Czas pełnego uruchamiania aparatu max 30 sekund Czas uruchamiania aparatu z trybu standby max 5 sekund Wbudowany akumulator umożliwiający pracę przez min. 60 minut Minimum dwa aktywne porty głowic, z przełączaniem z pulpitu aparatu Kolorowy co najmniej 15-calowy monitor LCD o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli (FULL HD) z możliwością regulacji kąta pochylenia Zasilanie sieciowo - akumulatorowe 220-240V/10A ZOOM panoramiczny - podgląd całkowitego obrazu z zaznaczeniem powiększonego obszaru przy włączonej funkcji powiększenia Powiększenie obrazu po zamrożeniu: x10 z wyświetlaniem krotności powiększenia na ekranie Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: x10 z wyświetlaniem krotności powiększenia na ekranie Obrazowanie harmoniczne z inwersją fazy (Pulse Inversion THI) Pakiet fabrycznych aplikacji Możliwość założenia indywidualnych aplikacji przez użytkownika Cyfrowa regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki (tzw. TGC) – minimum 8 stref Cyfrowa regulacja wzmocnienia pionowego wiązki (tzw. LGC) – minimum 8 stref Funkcja poprawy wizualizacji igły z możliwością ustawienia min. 3 różnych kątów ugięcia wiązki Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości (przy pomocy 3 odcinków) Ilość pomiarów odległości wyświetlanych jednocześnie na ekranie: min. 8 TRYBY OBRAZOWANIA (na wszystkich oferowanych głowicach): - B, 2B oraz 4B-Mode - M-Mode - Obrazowanie Harmoniczne z inwersją fazy - Doppler Pulsacyjny PW - Obrazowanie trapezowe - Obrazowanie panoramiczne GŁOWICA: Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych i płytko położonych narządów o - wyświetlany na ekranie zakres częstotliwości co najmniej 4-12 MHz - szerokość czoła głowicy liniowej 50mm +/- 3 mm - maksymalna głębokość obrazowania min 10 cm - min. 5 pasm częstotliwości pracy - min. 5 pasm częstotliwości harmonicznych Głowica konweks do badań jamy brzusznej dorosłych oraz dzieci - wyświetlany na ekranie zakres częstotliwości co najmniej 2-6 MHz - kąt obrazowania 70 stopni +/- 5 stopni - maksymalna głębokość obrazowania min 30 cm - min. 5 pasm częstotliwości pracy - min. 5 pasm częstotliwości harmonicznych Głowica dopochwowa - wyświetlany na ekranie zakresie częstotliwości co najmniej 3-15 MHz - kąt obrazowania 150 stopni +/- 20 stopni - maksymalna głębokość obrazowania min 15 cm - min. 5 pasm częstotliwości pracy - min. 5 pasm częstotliwości harmonicznych SYSTEM ARCHWIZACJI BADAŃ: • Podręczna pamięć obrazu (CINE LOOP) • Możliwość odtworzenia dynamicznych obrazów po zamrożeniu (tzw. CINE) z możliwością regulacji prędkości odtwarzania • Archiwizacja obrazów, sekwencji filmowych oraz raportów w pamięci aparatu • Możliwość nagrywania zarchiwizowanych danych na nośniki pamięci USB • Baza badań pacjentów z możliwością wyszukiwania po nazwisku oraz numerze identyfikacyjnym • Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3.0 (Storage, Print, Worklist, MPPS, Query Retrive) • Porty USB (min. 2) • Wyjście HDMI • Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps Dedykowany stolik do aparatu z podstawą jezdną wyposażony w hamulec na każdym z kół oraz bezpieczne mocowanie aparatu Gwarancja: 24 miesiące | tak/ nie* …….** |
| CZĘŚĆ 2 |  |  |
| 1 | Aparat do fizjoterapii dna miednicy oraz fizjoterapii ogólnej - 1 zestaw Bezprzewodowy aparat do fizjoterapii dna miednicy oraz fizjoterapii ogólnej DANE TECHNICZNE Elektrostymulacja - 2 kanały multipleksowe stymulacji na POD - Max. natężenie: 100Ma - Stopniowa regulacja o 0,5 Ma - Szerokość impulsu: od 30μs do 300ms - Częstotliwość: od 1Hz do 400Hz - Prądy: elektrostymulacja, przeciwbólowe, troficzne, nerwów obwodowych - POD interferencyjny (do 2000 Hz) Biofeedback - 2 kanały biofeedback na POD - Skala: od 0 do 2000μv na 3 poziomach wzmocnienia - Kilka rodzajów wyświetlania krzywych i wykresów słupkowych - Biofeedback dźwiękowy - Zintegrowana funkcja rekreacyjna Diagnostyka Mamometrii Anorektalnej - 1 numeryczny manometr 3 kanałowy - 1 nożny pedał pilotażowy - 1 strzykawka- 1 program diagnostyki Rozmiary - Urządzenie centrale: 35x33x14 cm - POD: 8 x 5 x 2 cm - Rozmiar konsoli z urządzeniem i POD-em: wysokość 145 cm, szerokość u podstawy 57 cm, głębokość 40 cm Waga - Urządzenie centrale: 4 Kg - POD: 80 g Bateria POD - Bateria litowo-polimerowa wielokrotnego ładowania Kategoria bezpieczeństwa zasilacza elektrycznego - Klasy I BF Testy bezpieczeństwa - zgodny z normami bezpieczeństwa medycznych urządzeń elektronicznych IEC 60601-1, z normami kompatybilności elektromagnetycznej IEC 60601-1-2, z normami EN 300 440-2 i EN 300 328 według zaleceń 1999/519/CE dla połączeń bezprzewodowych, oraz z normami bezpieczeństwa stymulatorów mięśni i nerwów IEC 60601-2-10. Zestaw zawiera: - 1 urządzenie centralne wyposażone w dotykowy ekran 15’’ - Wbudowany program DAL, kompatybilny z siecią DAL - 1 ergonomiczna konsola na kółkach z klawiaturą - 1PoD Elektrostymulacja i Biofeedback 2 kanałowy - 1POD Uniwersalny - 1Pod Multipacjent - 1PoD Interferencyjny - Wyposażenie DMA (Diagnostiki Manometrii Anorektalnej) - 1 długopisik - 1 pilot - 1 opakowane z 4 elektrodami 50 x 50 - 1 opakowanie z 2 elektrodami z elastomeru 55 x 70 - 1 złączkę do sond - 3 paski - 1 zasilacz elektryczny dostosowany do norm medycznych - 1 instrukcja obsługi - szkolenie z obsługi Opis i cechy produktu: - Bezprzewodowy aparat zawierający kompleksowe programy do Fizjoterapii Dna Miednicy oraz Fizjoterapii Ogólnej obejmujące programy diagnostyczne , EMG oraz elektrostymulację - Aparat pozwalający na prowadzenie terapii : przeciwbólowej • przeciwzapalnej • rozluźniającej i rozkurczowej • drenaż i trofika • galwanizacja i jonoforeza • mobilizacje stawowe • wzmacnianie mięśniowe • wzmacnianie mięśniowe w hemofilii w zakresie mięśni dna miednicy oraz fizjoterapii ogólnej - Terapia w schorzeniach : amiotrofie • krążeniowe i troficzne • przykurcze mięśniowe • dermatologiczne • układu trawiennego • ciąże • morfologiczno-estetyczne • neurologiczne • kostno-stawowe ścięgniste • mięśni krocza anorektalnej • mięśni krocza Układu moczowego i płciowego • pourazowe • oddechowe • reumatologiczne • sportowe - zastosowanie połączenia bezprzewodowego POD -aparat umożliwiający pracę z Pacjentem w ruchu ,czyli w naturalnej pracy i pozycji mięśni .Poprzez bezprzewodowy biofeedback możliwość przeprowadzenia diagnostyki pracy mięśni ich naturalnych warunkach - brak przewodów pomiędzy urządzeniem a Pacjentem - wbudowany Asystent terapeutyczny uwzględniający objawy kliniczne pacjenta- podpowiadający najwłaściwszy program terapeutyczny i pokazujący protokół postępowania. - zabezpieczony protokół komunikacji (patent światowy), bezpieczna technologia Zabezpieczony protokół komunikacji wszystkich parametrów Stym i BFB podlegała modyfikacjom w czasie rzeczywistym i można wykonać wszystkie rodzaje programów osobistych. Dane zabiegu są przekazane za pomocą zabezpieczonego i opatentowanego protokołu. Technologia zapewniająca całkowite bezpieczeństwo, z dala od zakłóceń i bez zagrożenia dla środowiska (emitowana moc <10mW). - urządzenie pozwalające na pracę z mężczyznami - schorzenia urologiczne, onkologiczne - zastosowanie w fizjoterapii dla Pacjentów przed operacjami raka prostaty oraz w terapii pooperacyjnej -elektrostymulacjia i biofeeback - wbudowane Wi-Fi - aparat posiadający ponad 150 programów terapeutycznych EMG oraz elektroterapii w tym posiadający programy do pracy z dziećmi - możliwość wprowadzenia i zaprogramowania własnych programów z zakresu fizjoterapii Dna Miednicy oraz Fizjoterapii Ogólnej - Urządzenie posiadające szeroko rozbudowany moduł do fizjoterapii urologicznej ,ginekologicznej i anorektalnej - urządzenie posiadające m.in.programy drenażu i trofiki z zastosowaniem w fizjoterapii po operacjach onkologicznych powodujących obrzęki np.opreracja raka piersi ,leczenie zespołów bólowych w obrębie miednicy mniejszej - POD UNIWERSALNY pozwalający na połączenie obwodowych urządzenia z aparatem centralnym - POD MultiPacjent umożliwiający jednoczesne wykonywanie zabiegów na 2 pacjentach. Z urządzenia(nawet podczas trwania zabiegu) możliwość przeniesienia w 2 sekundy program stymulacji do POD-a MultiPacjent. Możliwość zastosowania terapii w drugim gabinecie lub w domu. Ma to szczególne zastosowanie dla Pacjentów ,którzy nie mogą kontynuować terapii w gabinecie MultiPacjent posiada 2 kanały stymulacji (przeciwbólowy, wzmacniania, drenażu, troficzny…) - POD INTERFERENCYJNY Prądy interferencyjne pozwalające na lepszą przenikalność i wnikniecie głęboko do tkanki mięśniowej,zastosowanie – pęcherz nadreaktywny ,działanie przeciwbólowe w fizjoterapii Dna Miednicy i fizjoterapii ogólnej - urządzenie służące do profesjonalnej oceny elektomiograficznej mięśni dna miednicy, z pełnym zakresem terapeutycznym w tym funkcje bezprzewodowej, kontroli biofeedbecku w warunkach dynamicznej pionizacji ( np skoki itp) ,dodatkowo posiadające zestaw do pełnej oceny anorektalnej - Manometria anorektalna – zastosowanie w wielu przypadkach terapeutycznych (niewydolność mm. zwieraczy, zaparcia, dyssynergia odbytniczo-odbytowa ,zastosowanie w fizjoterapii post operacyjnej – rak jelita grubego ,przewlekłe zaparcia ,nietrzymanie stolca \gazów,bóle okolicy odbytu ,hemoroidy ,szczeliny ,przetoki - Aparat mający zastosowanie we wsparciu fizjoterapeutycznym prerehabilitacji oraz pooperacyjnym operacji onkologicznych,uroginekologii (wysiłkowe nietrzymanie maczu ,przewlekłe zaparcia ,bóle podbrzusza ,osłabienie mięśni dna miednicy po porodzie ,osłabienie mięśni dna miednicy w okresie menopauzalnym ) - protokoły do badania ,oceny i diagnostyki pacjenta - zaprogramowane kartoteki pacjenta ,dające możliwość skanowania dokumentach medycznej , druku i przesyłania mailem co daje kompleksowe rozwiązanie w zarządzaniu bazą danych pacjentów - program wizyty pacjenta (elektrostymulacja, biofeedbacjk) zapisywany na urządzeniu z możliwością powtórzenia seansu podczas kolejnych wizyt pacjenta - w urządzeniu opracowany wywiad z pacjentem, możliwość graficznego podgląd-porównania postępów pacjenta - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrzne np. drukarkę, rzutnik poprzez wejścia USB - aparat mający zastosowanie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie fizjoterapii z zastosowaniem możliwości analitycznych urządzenia ( wykresy ,seanse porównawcze,parametry natężenia i częstotliwości w EMG) Gwarancja: 24 miesiące | tak/ nie* …….** |
| CZĘŚĆ 3 |  |  |
| 1 | Elektrostymulator - 10 szt. Elektrostymulator do ćwiczenia mięśni Kegla DANE TECHNICZNE: - generowane częstotliwości EMS TENS: 10-50 Hz - Liczba programów: wbudowanych: 4(STRES - Wysiłkowe nietrzymanie moczu; URGE - Nietrzymanie moczu z parcia; MIXED - Nietrzymanie typu mieszanego; TONE – Tonowanie) - Maksymalna intensywność: 50V (szczytowe), regulacja 0-100mA stopniowo co 0,5mA. Wyłączenie poniżej 160Ω. Prąd stały przy obciążeniu 160-470Ω 470-2000 Ω. - Kanały: Jeden - Kształt impulsu Asymetryczny dwufazowy - Maksymalny ładunek impulsu * Moc całkowita ograniczona do 25µC na impuls - Zasilanie Akumulator Li-ion BL-4B 3.7V - Czas pracy na jednym ładowaniu Przynajmniej 15 godzin przy 50mA 300µS 50Hz - Czasy zabiegu (minutnik) 10, 20, 30 45, 60, 90 min, domyślnie 20 min - Gniazdko wyjściowe Całkowicie ekranowane: zabezpieczony przed dotykiem mini USB - Waga 90 g (bez akumulatora) - Wymiary 100x65x18 mm - Klasa bezpieczeństwa Wewnętrzne źródła zasilania. Typ BF. Zaprojektowany do pracy ciągłej. - Brak specjalnej ochrony przed wilgocią. - Wilgotność względna 20-65% - Temp. pracy 0-35°C - Temp. przechowywania 0-55°C - Wilgotność względna podczas przechowywania 10-90% - Sprzęt z wewnętrznym źródłem zasilania, typ BF, zabezpieczony przed porażeniem prądem, z częściami izolowanymi. - Symbol wskazania do konsultacji z instrukcją SONDA: 28 mm to wysokiej jakości sonda dopochwowa do elektrostymulacji mięśni Kegla, np. w nietrzymaniu moczu. Sonda posiadająca dwie płytki przewodzące. • anatomiczny kształt anatomiczny • do wykorzystania przez jedną pacjentkę • wymienny przewód doprowadzający • długość: 73 mm, średnica: 28 mm. Zestaw zawiera: - Aparat/elektrostymulator - 1szt., - sonda dopochwowa 28 mm (możliwość stosowana przez jednego pacjenta nawet do 6 miesięcy) - 1szt - przewód do połączenia z sondą - 1szt. - akumulator litowo-jonowy B-BL4B -1szt., - ładowarka wraz z zasilaczem sieciowym - 1szt., - torebeczka (etui) - 1szt. - instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna OPIS PRODUKTU: urządzenie, pozwalające na bardzo efektywne wzmocnienie mięśni miednicy mniejszej (mięśni Kegla), m.in. przy leczeniu nietrzymania moczu typu wysiłkowego, z parcia na mocz i typu mieszanego, przy nietrzymaniu stolca u mężczyzn i u kobiet wraz z sondą doodbytniczą (opcjonalne akcesoria, nie dostarczane w zestawie), a także w celu poprawy czynności seksualnych oraz odczuć przy współżyciu seksualnym, co również jest jednym z wyników udanej terapii wzmocnienia siły i kurczliwości mięśni Kegla za pomocą elektrostymulacji. Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa (EMS)- zmusza mięśnie do pracy, przy czym w przypadku osłabionych mięśni skurcz wywołany sztucznym bodźcem zewnętrznym jest z reguły większy i silniejszy niż skurcz naturalny. Wymuszona i intensywna praca mięśni doprowadza do szybkiej rozbudowy struktur mięśniowych i do ich wzmocnienia. PARAMETRY PROGRAMÓW: Gwarancja: 24 miesiące | tak/ nie* …….** |

..................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2022  r